ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на закупку системы для комплексной оценки функции внешнего дыхания

(спирометра)

| Общие требования |  |
| --- | --- |
| Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь | наличие |
| Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования | наличие |
| Инструкция пользователя на русском языке | наличие |
| Комплектация |  |
| Спирометр с многоразовым сенсором потока | 1шт. |
| Лазерный/матричный принтер (опционно) | 1шт. |
| Монитор (опционно) | 1шт. |
| Калибровочное устройство 3л (опционно) | 1 шт. |
| Многоразовый пластиковый мундштук | 10 шт. |
| Носовой зажим | 10 шт. |
| Антибактериальный пульмонологический фильтр (опционно) | 5 шт |
| Технические характеристики |  |
| Спирометр автономный (для работы не требуется персональный компьютер) | наличие |
| Цветной TFT экран с разрешением не хуже 640*480 (VGA) и размером по диагонали не менее 6,4” | наличие |
| Двунаправленный сенсор потока типа «Трубка Флейша» с подогреваемым чувствительным элементом и рукояткой | наличие |
| Возможность многократной полной санобработки канала дыхания, контактирующего с пациентом | наличие |
| Возможность использования стандартных одноразовых картонных загубников и антибактериальных фильтров | наличие |
| Диапазон измерения объема воздуха от1 до 8л | наличие |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема воздуха при расходе воздуха от 0,8 до 1,6 л/с - ± 5 %. | наличие |
| Пределы абсолютной погрешности задания временных интервалов для измерительных циклов ± 0,5 с | наличие |
| Диапазон измерения объема воздуха от1 до 8л | наличие |
| Не менее 7 систем должных значений для возрастов от 4 до 90 лет | наличие |
| Автоматический выбор системы в зависимости от возраста | наличие |
| Учет расового фактора | наличие |
| Возможность прямой (без дополнительных промежуточных устройств) печати протокола на серийном лазерном/матричном принтере | наличие |
| Печатный протокол исследования на одном листе формата А4 | наличие |
| Возможность конфигурирования протоколов исследования пользователем | наличие |
| Поддержка русского языка. | наличие |
| Ввод и хранение данных пациента, включая фамилию, имя, отчество | наличие |
| Энергонезависимый архив емкостью не менее 50 000 исследований | наличие |
| Файл пациента (все измерения выбранного пациента) | наличие |

| Автоматический выбор лучшей попытки | наличие |
| --- | --- |
| Автоматическое формирование предварительного заключения по функции дыхания | наличие |
| Автоматический контроль качества тестов с определением показателей воспроизводимости, начала теста, окончания теста в соответствии с указаниями ATS/ERS-2005 | наличие |
| Звуковая сигнализация корректного завершения во время выполнения маневров ЖЕЛ, ФЖЕЛ | наличие |
| Встроенная система подсказок - рекомендаций оператору для корректного выполнения спирометрических тестов | наличие |
| Не требуется ежедневная калибровка | наличие |
| Возможность экспорта данных измерений во внешние компьютерные сети в форматах Word, PDF | наличие |
| Передача данных в принтер через USB-порт | наличие |
| Учет условий окружающей среды | наличие |
| Cпирометрия |  |
| Измерение в режиме реального времени объемных, временных и скоростных параметров внешнего дыхания (вдоха и выдоха) с приведением их к системе BTPS | наличие |
| Должны определяться следующие параметры функции внешнего дыхания: ЖЕЛ (VС), Ровд (IRV), Ровыд (ERV), ДО (TV), МОД (MV), ЧД (BF), ФЖЕЛ (FVC), ОФВ1 (FEV1), ИТ (FEV1/VC), ОФВ1/ФЖЕЛ (FEV1/FVC), ПОСвыд (PEF), МОС25 (MEF75), МОС50 (MEF50), МОС75 (MEF25), СОС25-75 (FEF25-75, MMEF), ПОСвд(PIF), EVC, IVC, FEV 0,5, FEV 0,75, IC, FET, FEV 3, FEV 6, FIVC, FEV 0,5/VC, FEV 0,5/FVC, FEV 0,75/VC, FEV 0,75/FVC, FEV 3/FVC, FEV 3/VC, FEV 0,75/FEV 6, FEV 1/FEV 6, MEF/VC, MEF/FVC, FEF 50/VC, FEF 50/FVC, FIF 50/MEF 50, FIF 75%, FIF 50%, FIF 25%, FIV 1, FIV 1/FVC, MET, FET, MTT, TPEF, TPEF/FET , MVV | наличие |
| Графическое отображение процесса дыхания (вдоха и выдоха) в осях «объем-время» и «поток-объем» | наличие |
| Программное обеспечение «Анимационный тест» для повышения мотивации при проведении исследования ФВД | наличие |
| Программное обеспечение «Бронходилатационный тест» | наличие |
| Программное обеспечение «Провокационный тест» | наличие |
| Программное обеспечение «Тест с физнагрузкой» | наличие |
| Построение трендов результатов исследования в динамике всех и по выбору исследователя (из файла пациента) | наличие |
| Построение трендов основных показателей ФВД в сравнении с физиологической нормой пациента | наличие |
| Программное обеспечение статистической обработки данных для выявления риска ХОБЛ (анализ ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, ИКЧ из файла пациента) | наличие |
| Программное обеспечение статистической обработки данных для выявления отставаний физического развитии у детей (анализ ОФВ1 и ЖЕЛ) | наличие |
| Программное обеспечение для суточного мониторирования вентиляционной функции с построением астма-дневника (анализ ПОС | опционно |

| и ОФВ1) |  |
| --- | --- |
| Программное обеспечение для проведения скрининговых осмотров | опционно |
| Программное обеспечение для формирования групп респираторного риска | опционно |
| Следующие виды печатных протоколов: рутинное исследование ФВД; бронходилатационная проба; провокационная проба; функциональная проба; сравнение; динамическое наблюдение; регрессия; профосмотр (опционно); астма-монитор (опционно) | наличие |
| Электронный тест-опросник для оценки степени контроля бронхиальной астмы: AСT - Asthma Control TestТМ | наличие |
| Электронный тест-опросник для оценки степени воздействия ХОБЛ: САТ – СОРD Assessment Test. | наличие |
| Представление данных ФВД в наглядном графическом виде для их оценки по принципу «с одного взгляда» без анализа числовых данных и графиков | наличие |
| Опция пульсоксиметрии | опционно |

| Опция пульсоксиметрии |  |
| --- | --- |
| Возможность раздельной и совместной записи спирограммы и фотоплетизмограммы с указанием значений SрO2 и ЧСС в стандартном протоколе ФВД | наличие |
| Проведение измерений в состоянии покоя, и гипервентиляции с оценкой воздействия этих проб на показатель SPO2 и ЧСС | наличие |
| Должны измеряться и рассчитываться следующие параметрыпульсоксиметрии: ДО (TV), МОД (MV), ЧД (BF), SpO2ср (SpO2avrg), SpO2мин (SpO2min), SpO2макс (SpO2max), ЧССср (HF avrg), ЧССмин (HF min), ЧССмакс (HF max), ИНПср (PI avrg), ИНПмин (PI min), ИНПмакс (PI max). | наличие |
| Диапазон измерения SpO2: 50-100% | наличие |
| Диапазон измерения Частоты Пульса: 25-240 уд./мин. | наличие |
| Следующие виды печатных протоколов: Рутинный ФВД с результатами SPO2 и ЧСС; Пульсоксиметрия одновременно с ФВД | наличие |